## Sheet1
设备列表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 | 位置 | 设备图片 | 外形尺寸 （L×W×H)mm | 数量 | 单价 | 总价 | 技术说明 | 能源需求
1 | 实验动物专用 灭菌器 |  |  | 一层 清洗消毒 |  | 1744×1568×2012 | 1 |  |  | 1.用途：动物饲料、动物垫料、饮用水、笼盒、饲养员服装、器皿、生物制品、金属制品等物品进行灭菌处理； 2.内室316L材质，机器人自动焊接工艺； 3.实验动物专用灭菌程序； 4.自带不锈钢隔离密封墙； 5.内室设计温度：144 ℃； 6.夹套设计温度：144 ℃； 7.内室设计压力：-0.1 / 0.3Mpa； 8.夹层设计压力：0.3Mpa。 9.工作压力：0.25Mpa； 10.工作温度： 139℃； 11.空气排出量：>99％(脉动次数3次以上)； 12.脉动次数：3次； 13.设计使用寿命10年/20000次灭菌循环； | 1.洁净水：压力0.15Mpa～0.3MPa 流量：2.8m³/小时 用量：0.7m³/循环 硬度<1.4mmol/L 5<温度<20℃ 2.压缩气：压力0.5Mpa～0.7MPa 流量：60L/分钟 3.电源/功率：380V，50Hz，35kw 4.设备空重：1300Kg 设备运行重量：1600Kg
2 | 标准型小鼠IVC 笼器具 |  |  | 地下一层 饲养室 |  | 2243×680×1984 | 1 |  |  | 1、笼架横向、纵向位置带有坐标标识，方便记录笼盒位置。 2、笼架导轨带有定位指示标识，方便确认笼盒是否放置到位。 3、送排风均为双风机结构，共4台风机均为德国EBM原装进口，保证设备稳定可靠运行 4、预留网络接口，可选配远程监控报警管理系统，远程监控笼具运行参数及报警信息 5、自带不间断电源（UPS），外部供电中断时可维持风机继续工作6-8小时 6、设备通过TUV检测，具有TUV检测报告及中国医学科学院医学实验动物研究所检测报告 7、笼盒内换气次数：≥40次/h（可调）； 8、笼盒内动物生活区气流速度：≤0.15m/s； 9、笼盒内外压差：±(0-20)Pa可调； 10、笼盒内空气洁净度：5级； 11、笼盒内噪声：≤50dB； 12、电源要求：AC 220V,50HZ，350W； | 8层×9列，单面，一拖二，144笼位
3 | 标准型大鼠IVC 笼器具 |  |  | 地下一层 动物检疫 |  | 4526×630×1837 | 1 |  |  |  | 5层×6列，单面，一拖二，60笼位
4 | 扩散式过氧化氢气体消毒器 |  |  |  |  | 420×420×1035 | 1 |  |  | 1.产品用途：密闭空间环境内的空气及物品表面进行彻底的消毒或灭菌； 2.具有广谱消毒和灭菌作用，可达到-6log杀灭水平； 3.消毒主机和操作主机分离操作； 4.智能检测过氧化氢浓度； 5.过氧化氢溶液浓度：30%-35%； | 1.电源/功率：220V，50Hz/3KW 2.过氧化氢耗量：4ml/m³